# LabField

066560 Varme Mantel, 250ml

Bruksanvisning

I: Produktbeskrivelse

Labfield Designet med europeiske teknikker, med avansert teknologi, stabil ytelse, ny struktur og godt bruksresultat, er dette utstyret mye brukt for oppvarming i laboratorier ved høyskoler, petrokjemiske industrier, medisin og miljøverninstitusjoner osv.

II: Produktoversikt

Ill: Produktintroduksjon

Fiberglass liner

Temperaturkontrollknapp

IV: Produktdata

| Kapasitet | 250ml |
| --- | --- |
| Funksjon | Oppvarming |
| Oppvarmingskraft | 150W |
| Maks temperatur | Romtemperatur-380℃ |

V: Produktinformasjon

#### Egenskaper

•	Kaldvalsing av arkstrekk og spraying av eksteriør.

•	Bruker et avansert digitalt temperaturkontrollsystem som kan nøyaktig kontrollere temperaturen på den oppvarmede væsken, lett å bruke, høy presisjon, temperaturvisning er intuitiv.

•	Bruker høy kvalitets nikkel-krom oppvarmingsmotstandstråd forseglet i et høytemperaturisolasjonlag. Vevd til halv kule i oppvarmingssett, med egenskaper som stor oppvarmingsflate, rask oppvarming, jevn høy temperatur, ingen åpen flamme osv.

#### Bruksnotater

•	På grunn av at overflaten på varmeisolasjonmaterialet er belagt med fett,

•	skal det ved første bruk oppvarmes uten belastning. Under oppvarmingen kan det oppstå hvit røyk. Slå av strømmen etter oppvarming til røyken er borte,

•	når temperaturen synker, kan den brukes normalt.

•	Når instrumentet brukes, skal væsken først helles i beholderen, og deretter settes beholderen i instrumentet til bruk.

#### Arbeidsbetingelser

•	Omgivelsestemperatur: 5~ 40℃;

•	Omgivelseshumiditet: ≤90%;

•	Spennings: 220V

VI: Feilanalyse

| Fenomen | Årsak | Behandling |
| --- | --- | --- |
| Ingen strøm | Dårlig kontakt mellom stikkontakt og plugg, kretsen er ikke lukket. | Juster stikkontakten og pluggen, juster kretsen |
| Ingen oppvarming | Oppvarmingsjakken er ødelagt | Bytt oppvarmingsjakke |
| Ingen temperaturkontroll | Kontrollpanelet er ødelagt | Bytt kontrollpanel |

Leveringsliste

• Varme Mantel

• Strømadapter

• Bruksanvisning