# LabField

066560 Värmemantel, 250 ml

Användarmanual

I: Produktbeskrivning

Labfield Designad med europeiska tekniker, med sin avancerade teknologi, stabila prestanda, nya struktur och goda användningseffekt, används denna utrustning ofta för uppvärmning i laboratorier vid universitet, petrokemiska industrier, medicin och miljöskyddsinstitutioner etc.

II: Produktöversikt

III: Produktintroduktion

Fiberglasfoder

Temperaturkontrollknapp

IV: Produktdata

| Kapacitet | 250 ml |
| --- | --- |
| Funktion | Uppvärmning |
| Värmeeffekt | 150W |
| Max Temperatur | Rumstemperatur-380℃ |

V: Produktinformation

#### Egenskaper

•	Kallvalsningsarksträckning och sprutning av yta.

•	Använd avancerat digitalt temperaturkontrollsystem som kan exakt kontrollera temperaturen på den uppvärmda vätskan, lätt att använda, hög precision, temperaturdisplayen är intuitiv.

•	Använder högkvalitativ nickel-krom värmeelementtråd innesluten i högtemperaturisolationslager. Vävd till en halv boll i uppvärmningsenheterna, med egenskaper som stort uppvärmningsområde, snabb uppvärmning, jämn temperatur, ingen öppen låga och så vidare.

#### Användningsnoteringar

• På grund av att ytan på isoleringsmaterialet är belagd med fett,

• vid första användning, värm upp utan uppvärmningsolja, vitt rök kommer att visas.

• stäng av strömmen efter uppvärmning tills rökfrihet, när temperaturen har sjunkit kan den användas normalt.

• Vid användning av instrumentet, häll först vätskan i behållaren och sätt sedan i instrumentet för användning.

#### Arbetsförhållanden

•	Omgivningstemperatur: 5~ 40℃;

•	Omgivande luftfuktighet: ≤90%;

•	Spänning: 220V

VI: Felsökningsanalys

| Fenomen | Orsak | Behandling |
| --- | --- | --- |
| Ingen ström | Dålig kontakt mellan kontaktuttag och kontakt, kretsen stänger inte. | Justera kontaktuttaget och kontakten, justera kretsen. |
| Ingen uppvärmning | Uppvärmningsjacketråd är bruten | Byt uppvärmningsjacka |
| Ingen temperaturkontroll | Kontrollpanelen är trasig | Byt kontrollpanel |

Leveranslista

• Värmemantel

• Strömadapter

• Instruktionsmanual