# LabField

066580 Varme Mantel, Digital Temperaturkontroll

Bruksanvisning

I: Produktbeskrivelse

Labfield Designet med europeiske teknikker, med avansert teknologi, stabil ytelse, ny struktur og godt bruksresultat, er dette utstyret mye brukt for oppvarming i laboratorier ved høyskoler, petrokjemiske industrier, medisin og miljøverninstitusjoner osv.

II: Produktoversikt

## Ill: Produktintroduksjon

Display-skjerm

Fiberglass Liner

Temperaturprobe

Innstillingsknapp

Temperaturkontrollknapp

## IV: Produktdata

| Kapasitet | 500ml |
| --- | --- |
| Funksjon | Oppvarming |
| Oppvarmingskraft | 250W |
| Temperaturkontrollmodus | Digitalt display & Temperaturkontroll |
| Maks temperatur | Romtemperatur-300℃ |

V: Produktinformasjon

### Egenskaper

- Kaldvalsing av arkstrekk og spraying av eksteriør.

- Bruker et avansert digitalt temperaturkontrollsystem som kan nøyaktig kontrollere temperaturen på den oppvarmede væsken, lett å bruke, høy presisjon, temperaturvisning er intuitiv.

- Bruker høy kvalitets nikkel-krom oppvarmingsmotstandstråd forseglet i et høytemperaturisolasjonlag. Vevd til halv kule i oppvarmingssett, med egenskaper som stor oppvarmingsflate, rask oppvarming, jevn høy temperatur, ingen åpen flamme osv.

### Bruksnotater

- På grunn av at overflaten på varmeisolasjonmaterialet er belagt med fett,

- skal det ved første bruk oppvarmes uten belastning. Under oppvarmingen kan det oppstå hvit røyk.

- Slå av strømmen etter oppvarming til røyken er borte, når temperaturen synker, kan den brukes normalt.

- Når instrumentet brukes, skal væsken først helles i beholderen, og deretter settes beholderen i instrumentet til bruk.

### Arbeidsbetingelser

- Omgivelsestemperatur: 5~ 40℃;

- Omgivelseshumiditet: ≤90%;

- Spennings: 220V

VI: Feilanalyse

| Fenomen | Årsak | Behandling |
| --- | --- | --- |
| Ingen strøm | Dårlig kontakt mellom stikkontakt og plugg, kretsen er ikke lukket. | Juster stikkontakten og pluggen, juster kretsen |
| Ingen oppvarming | Oppvarmingsjakken er ødelagt | Bytt oppvarmingsjakke |
| Ingen temperaturkontroll | Kontrollpanelet er ødelagt | Bytt kontrollpanel |

Leveringsliste

- Varme Mantel

- Stativ

- Temperaturprobe

- Strømadapter

- Bruksanvisning