# LabField

066645 Vandbad, mellemstørrelse

Brugervejledning

I: Produktbeskrivelse

Labfield vandbad anvendes bredt til tørring, koncentration, destillation og imprægnering af kemiske reagenser samt imprægnering af medicinske og biologiske produkter. Det kan også anvendes til termostatisk opvarmning i vandbad og andre temperaturtests og er et nødvendigt værktøj inden for biologi, genetik, akvakultur, miljøbeskyttelse, medicin, sundhed, biokemiske laboratorier, analyselokaler, undervisning og videnskabelig forskning.

II: Produktoversigt

III: Produktintroduktion

PP-ringlåg

Arbejdspanel

Afbryder

Rustfri stålholder

IV: Panelintroduktion

Alarmindikator

Opvarmningsindikator

Datareduktionsknap

Dataforøgelsesknap

Tidsstartindikator

Målt temperaturværdi

Indstillet temperaturværdi

Selvjusteringsindikator

Alarmindikator

Dataskiftknap

Tryk i tre sekunder for at gå ind i selvjustering

Temperaturindstillingsknap

Alarmindikator

V: Produktdata

| Parameter Temperaturstyringsområde | Værdi Rumtemperatur - 99.9℃ |
| --- | --- |
| Effekt | 800W |
| Temp. Opløsning | 0,1℃ |
| Arbejdsrumsstørrelse (mm) | 300* 300* 140 |

VI: Betjeningsvejledning

### Indstilling af temperatur og tid

- Tryk på SET-knappen for at indstille temperaturkontrolpunktet. Tryk på SET-knappen for at indstille temperaturkontrolpunktet, den nederste række af displaytegn begynder at blinke, hvilket indikerer, at instrumentet går i indstillingstilstand. Tryk på △-knappen for at øge den indstillede værdi, tryk på ▽-knappen for at reducere den indstillede værdi. Ved langt tryk på △- eller ▽-knappen ændres data hurtigt. Tryk på SET-knappen igen for at vende tilbage til normal driftstilstand.

- Tryk på SET-knappen igen for at vende tilbage til normal driftstilstand. Temperaturindstillingen er afsluttet, og instrumentet vender tilbage til normal driftstilstand.

### Indstilling af interne funktionsparametre

- Kontakt venligst kundeservice ved behov

### Bemærk: Tørkogning er strengt forbudt!!!

VII: VIII: Almindelige fejl og løsninger

| Problemer | Løsning |
| --- | --- |
| Enheden viser normal drift, men opvarmer ikke. | Indstillet temperatur er lavere end målt temperatur. |
| Opvarmningsindikatoren er tændt, men temperaturen stiger ikke | 1. Udgangsforbindelsen er defekt 2. Forbindelsen mellem styrekort og strømforsyningskort er defekt |
| Enheden viser altid 0.0 | Termistor er kortsluttet, eller temperaturen er for lav |
| Enheden viser altid 99.9 | Termistor har åben kreds, dårlig forbindelse, eller temperaturen overstiger grænsen |
| Temperaturoversving er stort | 1. P-værdien er for høj og skal sænkes 2. Temperaturføleren er for tæt på varmekilden |
| Temperaturen stiger langsomt | 1. P-værdien er for lav og skal øges 2. Varmelegemets effekt er for lav, eller temperaturføleren er for langt væk |
| Temperaturafvigelsen er stor | Temperaturføleren er defekt eller placeret forkert |
| Viser "hhh" | Temperaturoverløb eller sensorafbrydelse |
| Viser "LLL" | Temperaturoversving eller sensorafbrydelse |

Leveringsliste

•	Vandbad

•	Strømkabel

•	Brugervejledning