# LabField

066645 Vannbad, Medium

Bruksanvisning

I: Produktbeskrivelse

Labfield vannbad brukes mye til tørking, konsentrering, destillasjon, impregnering av kjemiske reagenser, impregnering av medisinske og biologiske produkter, og kan også brukes til termostatisk oppvarming av vannbad og andre temperaturtester. Det er et nødvendig verktøy for biologi, genetikk, akvakultur, miljøvern, medisin, helse, biokjemiske laboratorier, analyserom, utdanning og vitenskapelig forskning.

II: Produktoversikt

Ill: Produktintroduksjon

PP ringlokk

Arbeidspanel

Bryter

Rustfritt stålhenger

IV: Panelbeskrivelse

Tidsstartindikator

Innstilt temperaturverdi

Temperaturinnstillingsknapp

Oppvarmingsindikator

Varselsindikator

Målt temperaturverdi

Varselsindikator

Selvjusteringsindikator

Datareduseringsknapp

Dataskiftknapp

Trykk i tre sekunder for å gå til selvjustering

Dataøkingsknapp

Varselsindikator

V: Produktdata

| Temperaturkontrollområde | Romtemperatur - 99,9℃ |
| --- | --- |
| Strøm | 800W |
| Temp. Skilleevne | 0,1℃ |
| Størrelse på arbeidskammer (mm) | 300* 300* 140 |

VI: Operasjonsveiledning

### Innstilling av temperatur og tid

- Trykk SET-tasten for å sette temperaturkontrollpunktet. Trykk SET-tasten for å sette temperaturkontrollpunktet, den nederste raden med digitale tegn begynner å blinke, noe som indikerer at instrumentet er i innstillingsmodus, trykk △-tasten for å øke den innstilte verdien, trykk ▽-tasten for å redusere den innstilte verdien, trykk △-tasten eller ▽-tasten i lengre tid, dataene vil endres raskt. Trykk SET-tasten igjen for å gå tilbake til normal arbeidsmodus.

- Trykk SET-tasten igjen for å gå tilbake til normal arbeidsmodus. Temperaturinnstilling er fullført, instrumentet går tilbake til normal arbeidsmodus.

### Innstilling av interne funksjonsparametere

- Vennligst kontakt kundeservice dersom du trenger det.

### Merk: Tørrbrening er strengt forbudt!!!

VII: VIII: Vanlige feil og løsninger

| Problemer | Løsning |
| --- | --- |
| Enheten viser at den er normal, men varmes ikke opp. | Innstilt temperatur er lavere enn testtemperaturen. |
| Oppvarmingslampen er på, men temperaturen stiger ikke. | 1. Utkoblingsforbindelsen er feil. 2. Forbindelsen mellom kontrollkortet og strømforsyningskortet er feil. |
| Enheten viser alltid 0,0 | Termistorn er kortsluttet eller temperaturen er for lav. |
| Enheten viser alltid 99,9 | Termistorn er åpen, har dårlig forbindelse, eller temperaturen overskrider grensen. |
| Temperaturoverskridelsen er stor. | 1. P-verdien er for stor, må settes lavere. 2. Temperatursonden er for nær varmekilden. |
| Temperaturen varmes opp sakte. | 1. P-dataene er for store, må settes høyere. 2. Oppvarmingsenhetens kraft er for liten, eller temperatursonden er for langt unna. |
| Temperaturfeilmarginen er stor. | Temperatursonden er defekt eller sonden er i feil posisjon. |
| Viser "hhh". | Temperaturoverskridelse eller sensorkobling er løs. |
| Viser "LLL". | Temperaturoverskridelse eller sensorkobling er løs. |

Leveringsliste

• Vannbad

• Strømkabel

•	Bruksanvisning