# LabField

067720 Mini elektrisk centrifug, 7000 rpm

Användarmanual

I: Produktbeskrivning

Labfield-märket mini-centrifug använder internationella avancerade designkoncept och tillverkningsteknik, slätt och vackert utseende, kompakt och fast struktur, hög mångsidighet, enkel drift. Det är ett sällsynt instrument för vetenskapliga forskningsförsök. Denna mini-centrifug är huvudsakligen lämplig för att separera de fasta partiklarna i suspensionen från vätskan eller separera de två i emulsioner med olika densiteter, och den kan också användas för att ta bort vätska från våta fasta ämnen.

II: Produktöversikt

III: Produktintroduktion

Rotor-elastisk spärr

Rotor

Transparent lock

IV: Produktdata

| Kontrollläge | PWM elektronisk hastighetsreglering |
| --- | --- |
| LCD-display | JA |
| Max relativ centrifugalkraft | 3286 xg |
| Max rotationshastighet | 7000rpm±5% |
| Rotorkapacitet | 0,2/0,5/1,5/2 ml*12 (centrifugrör) 0,2 ml*8*4 (PCR-strimla) 0,5/1,0 ml*12 (mikroblodrör) |
| Max hastighetsacceleration/reduktion | <12 s /<15 s |
| Ljudnivå vid max rotationshastighet | ≤47 db(A) |
| Ingångseffekt | 25W |
| Skyddsnivå för hölje | AC100-240V / DC24V |
| Tillåten omgivningstemperatur | 5~40℃, 80%RH |
| Produktstorlek | 185* 180*135 mm |
| Förpackningsdimensioner | 350* 170*230 mm |

V: Korrekt användning

### Tillämpning

- Det används allmänt som ett experimentellt verktyg vid högre läroanstalter, miljöskydd, sanitet, epidemiförebyggande, kemiindustri, kranvatten och medicinsk behandling.

### Användning

- Sätt i strömförsörjningen

- Placera centrifugröret och stäng locket

- Slå på strömbrytaren och tryck på MENU-knappen för att välja antal varv eller tid

- Tryck på upp/ned-knappen för att justera den önskade hastigheten och tiden

- Tryck på STAT/STOP-knappen för att starta och stoppa

### Instrumentets användningsmiljö

- För inomhusbruk

- Höjd: ≤2000 m

- Instrumentets arbetsmiljö är lämplig för temperaturintervallet +5℃~+40℃

- Det tillämpliga luftfuktighetsintervallet för instrumentet är ≤80%

- Det finns ingen vibration och luftflöde som påverkar prestanda i omgivningen

- Det finns inget ledande damm, explosiv gas eller korrosiv gas i den omgivande luften

- Håll ett säkerhetsavstånd på 10 cm framför och bakom instrumentet när det är i drift

### Säkerhetsföreskrifter

- Det är strikt förbjudet att koppla in strömkontakten och växla strömbrytaren när händerna är blöta av vätska!

- Det är strikt förbjudet att dra ut strömsladden när instrumentet är påslaget!

- Det är strikt förbjudet att underhålla och rengöra instrumentet när det är påslaget!

- Det är strikt förbjudet att installera instrumentet på en ojämn, svajig och vibrerande arbetsyta!

Leveranslista

- Mini Centrifug

- Rotor

- Adapter

- Strömkabel

- Användarmanual