# LabField

067740 Låg hastighet Centrifug, 500-4000 rpm

Användarmanual

I: Produktbeskrivning

Labfield låg-hastighets bänkcentrifug är en självbalanserande centrifug som kan användas inom kliniska, medicinska, biologiska, kemiska, genetiska, immunologiska och andra områden. Det är ett konventionellt laboratorieinstrument för centrifugering och sedimentering.

II: Produktöversikt

III: Produktintroduktion

Nödstoppknapp

Rotor

Dual E-Lock

Nödstoppknapp

Rotor-elastisk spärr

Strömbrytare

Arbetspanel

IV: Produktdata

| Max kapacitet | 15/50 ml*6 (centrifugrör) 2/5/10 ml*6 (blodrör) |
| --- | --- |
| Max hastighet (rpm) | 500 - 4000 |
| Steg (rpm) | 100 |
| Max RCF (xg) | 2146 |
| Semidiameter för rotor (cm) | 12 |
| Rotation | Moturs |
| Programminne | JA |
| Skyddsfunktion | Skydd vid öppning av lock, skydd mot övertemperatur i kammaren, vibrationsskydd |
| Tidsintervall | 30 s - 59 min 50 s |
| Tillåten omgivningstemperatur | 5-40℃ |
| Strömförsörjning | AC 110V-220V 50/60Hz |
| Effekt (W) | 80 |
| Nettovikt (kg) | 7,7 |
| Dimensioner (mm) | 400* 300* 200 |

V: Korrekt användning

### Tillämpning

- Huvudsakligen används för att separera fasta partiklar i suspension från vätska.

### Användning

- Mycket användbar för experiment vid olika universitet, miljöskydd, sanitet, epidemiförebyggande, kemiindustri, kranvatten, medicinsk behandling och andra enheter.

### Steg för användning

- Sätt i kontakten, slå på strömbrytaren

- Tryck på OPEN-knappen för att öppna locket, sätt i höljet och provet, provet balanseras och placeras symmetriskt

- Stäng locket manuellt, tryck på MENU-knappen för att justera tid, hastighet och säker temperatur

- Tryck på START/STOP för att starta/stänga av

- Tryck på P-knappen för att lagra flera grupper av lägen och hämta det vanligt använda läget för att köra

### Instrumentets användningsmiljö

- För inomhusbruk

- Höjd: ≤2000 m

- Instrumentets arbets temperaturintervall är +5℃~+40℃

- Den tillämpliga temperaturintervallet för instrumentet är ≤80%

- Det finns ingen vibration och luftflöde som påverkar prestanda i omgivningen

- Det finns inget ledande damm, explosiv gas eller korrosiv gas i den omgivande luften

- Håll ett säkerhetsavstånd på 10 cm framför och bakom instrumentet när det är i drift

### Säkerhetsföreskrifter

- Det är strikt förbjudet att koppla ur och koppla in strömkontakten och växla strömbrytaren när händerna är blöta av vätska!

- Det är strikt förbjudet att dra ut strömsladden när instrumentet är påslaget!

- Det är strikt förbjudet att underhålla och rengöra instrumentet när det är påslaget!

- Det är strikt förbjudet att installera instrumentet på en ojämn, svajig och vibrerande arbetsyta!

## Leveranslista

•	Centrifug

•	trömkabel

•	Kanyl*Verkligt antal hål

•	Instruktionsmanual