# LabField

102735 Elektronisk balanse, 300g/0,001g

Bruksanvisning

I: Produktbeskrivelse

Labfield 102735-serien elektronisk balanse består av en høystabil sensor og en mikrokontroller. Den er rask i veiing, nøyaktig i hastighet og enkel i bruk. Den kan brukes mye innen industri, landbruk, handel, skoler, vitenskapelig forskning og andre institusjoner for raskt å veie kvaliteten og mengden på objekter.

II: Produktoversikt

Ill: Produktintroduksjon

Skyvebar sidevindu

Betjeningspanel

Nivelleringsblister

Vektskål

RS232-grensesnitt

Frontskjerm

Skyvebar toppvindu

Bakskjerm

Nødstoppbryter

IV: Produktdata

| Maks kapasitet | 300g |
| --- | --- |
| Nøyaktighetsklasse | Ⅱ |
| Nøyaktighet | 0,001g |
| Repetisjonsevne | ±0,002g |
| Lineæritetsfeil | ±0,002g |
| Stabilitetstid | ≤3S |
| Panne størrelse | φ90mm |
| Dimensjoner | 320* 195*280mm |
| Spenning | AC110V~240V 1,5V tørrbatteri*4 |
| Strøm | 5W |
| Kalibreringsmodus | Ekstern kalibrering |
| Bruttovekt | 3,0kg |
| N.W. | 4,0kg |
| Pakkedimensjon | 375* 255*340mm |
| Kommunikasjonsgrensesnitt | RS232 (USB-grensesnitt valgfritt) |

| NO. | FUNKSJON |
| --- | --- |
| ① | Nullsymbol og stabilitetssymbol vil forsvinne etter at veiingen har stabilisert seg |
| ② | Nullsymbol |
| ③ | "-" symbol |
| ④ | Tare-symbol (Tarevekt 4% over vektskalaens kapasitet) |
| ⑤ | Batterisymbol |
| ⑥ | Valgfrie enheter (g/kg/t/T/TAR/dr/PKT/GN/TMR/gsm/tlJ/mo/dwt/oz/b/tlT/ozt/tlH1%) |
| ⑦ | ON/OFF-knapp |
| ⑧ | Telleknapp |
| ⑨ | Funksjonsbryterknapp |
| ⑩ | TARE/CAL-knapp |

V: Bruksanvisning

### Forberedelse

- Plasser balansen på en stabil, flat overflate, bort fra vibrasjoner, direkte sollys, luftstrøm eller sterk magnetisk forstyrrelse. Juster de fire føttene slik at boblen er i midten.

- Koble til AC-adapteren.

- Trykk på "ON/OFF"-knappen, displayet viser "0", "0,0" eller "0,00", og skalaen går inn i veiingsmodus.

- Merknader: Hvis displayet ikke viser nullsymbolet (det digitale displayet viser at pilen ikke peker på nullposisjonen, og vekten har ikke nådd stabil tilstand), vennligst flytt den til et annet sted for å bruke den.

### Kalibrering

(1) Enkelpunktskalibrering

- Trykk på funksjonstasten "TARE/CAL" for å nullstille målingene til "0,0g".

- Fjern alle laster fra platen, trykk og hold "TARE/CAL"-knappen i 3 sekunder, slipp knappen når   vises på displayet. Når displayet viser , sett en standardvekt på pannen i samsvar med dette. (legg på 2 kg vekt). Når displayet viser vekten, fjern vekten og fullfør kalibreringen.

(2) Flere punkters kalibrering

- Fjern alle laster fra platen, trykk og hold "CAL"-knappen i 3 sekunder, slipp knappen når   vises på displayet. Når displayet viser , trykk og hold "PCS"-knappen i 3 sekunder, slipp knappen når  vises på displayet, legg standardvekten på pannen i samsvar med dette, fjern den når den er stabil, legg standardvekten på igjen, til vekten viser "0,0 g" for å fullføre multipunktkalibreringen.

### Bruk

(1) Stykke telling

- Trykk på "PCS"-knappen, displayet viser

- Legg 10 stk objekter på vektskålen (objektenes størrelse, form, vekt må være like, avvik <5%, og hver enhets vekt >d)

- Trykk på "PCS"-knappen igjen, vent til tallet på displayet er stabilt, og vekten går over til stykke-tellingsmodus.

- Trykk på "PCS"-knappen under stykke-tellingsmodus for å avslutte stykke-tellingsmodus.

(2) Prosent

Skalaenheten er "g", legg på objektet for referanse i prosentveiningen.

- Trykk på "UNIT"-knappen til displayet viser enheten "%", og vekten går inn i prosentprogrammering.

- Legg på objektet du trenger, og displayet viser prosentandelen i henhold til referanseobjektet.

(3) Enhetskonvertering

- Trykk på "UNIT"-knappen for å velge veieenhet.

(4) Overbelastning

- Når vekten på objektet overskrider den maksimale kapasiteten på vekten, vil displayet vise  , fjern objektet umiddelbart for å unngå skade på vekten.

(5) Lavt batterinivåindikasjon

- Trykk på "PCS" og hold nede, til vekten hopper over stykketellingsprosedyren, når displayet viser , går vekten inn i lav batterimodus, "off" vil vises på displayet hele tiden.

- Trykk deretter på "PCS", displayet viser , lav batterimodus starter. (1 for 1 sekund) Når vektskålen er uten objekt og tallet går tilbake til "0", vil displayet slå seg av etter 1 sekund.

(6) Baud rate-innstilling (232 grensesnitt)

- Trykk på "PCS" og hold nede, til vekten hopper over stykketellingsprosedyren, når displayet viser , trykk på "TAR"-knappen til displayet viser  . Trykk på "PCS"-knappen for å sette BRS.

C3-3----BRS 4800

C3-4----BRS 9600

C3-5----BRS 19600

(7) Utskriftsinnstillinger

- Trykk og hold "PCS"-knappen nede, og etter at programmet for å hoppe over tellingen vises  , trykk på "CAL"-knappen for  . Trykk på telleknappen for å justere utskriftsmetoden;

(8) Hastighetsinnstillinger

- Hold lenge på "PCS"-knappen, og etter at programmet for å hoppe over tellingen vises , trykk på "TARE/CAL"-knappen for . Trykk på telleknappen for å justere og justere reaksjonshastigheten. (Det anbefales ikke å justere privat.)

VI: Transport og lagring

- Ved fabrikkemballasje er den elektroniske balansen tillatt å transporteres med vanlige kjøretøy. Under transport bør den beskyttes mot kraftige vibrasjoner, regn og sollys.

- Den elektroniske balansen bør lagres i et tørt og ventilert lager med en relativ luftfuktighet på 10°C-55°C og en relativ luftfuktighet på ikke mer enn 85%. Det bør ikke være noen korrosive gasser eller væsker i lageret, og lagringstiden bør ikke overstige ett år.

Leveringsliste

- ● Balanse hovedenhet

- ● Vektskål

- ● Strømadapter

- ● Bruksanvisning